Znak sprawy:SZP.26.1.14.2019




    







   Załącznik Nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
  Parametry  wymagane
	Lp.
	Nazwa  parametru
	Spełnienie  warunku

	
	
	Tak
	Nie

	1.
	Automatyczny analizator hematologiczny z podajnikiem na min. 20 próbek wraz z mieszalnikiem, pozwalający na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi, zewnętrznym komputerem z oprogramowaniem sterującym pracą analizatora, monitorem min. 19” oraz zewnętrzną drukarką laserową, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.
	
	

	2.
	Analizator współpracujący z systemem informatycznym firmy „MARCEL” – komunikacja dwukierunkowa - podłączenie do sieci po stronie Wykonawcy
	
	

	3.
	Automatyczna analiza minimum 24 parametrów morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z histogramami i skategramami dla RBC, WBC i PLT
	
	

	4.
	Automatyczne różnicowanie krwinek białych (pływające dyskryminatory) na 5 grup populacji w oparciu o fluorescencyjna cytometrie przepływową
	
	

	5.
	Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC
	
	

	6.
	Liniowość (bez rozcieńczenia) : WBC min. do 300 x103/(l; PLT min. 4000 x103/(l; HGB min. 24g/dl;
	
	

	7.
	Wydajność - min. 60 analiz na godzinę
	
	

	8.
	Automatyczne czyszczenie końcówki pobierającej krew
	
	

	9.
	Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych
	
	

	10.
	Objętość próbki do analizy – nie większa niż 50(l w trybie otwartym i w trybie podajnikowym
	
	

	11.
	Oprogramowanie z kontrolą jakości
	
	

	12.
	Ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w śladowych ilościach)
	
	

	13.
	Podajnik umożliwiający pracę z probówkami w systemie zamkniętym
	
	

	14.
	Wynik hematokrytu jako parametr oznaczany, uzyskany w wyniku pomiaru (nie wyliczeniowy)
	
	

	15.
	Pomiar hemoglobiny bez interferencji RBC
	
	

	16.
	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (meta mielocyty, mielocyty, pro mielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach
	
	

	17.
	Możliwość określania tzw. „dużych płytek” (P-LCR)
	
	

	18.
	Możliwość alternatywnej oceny szerokości rozkładu erytrocytów jako RDW-SD albo RDW-CV
	
	

	19.
	Kalibracja aparatu stabilna w stanie nie awaryjnym w okresie wieloletnim – min. 3 lata
	
	

	20.
	Wysoka powtarzalność oznaczeń oraz niezawodność pracy, potwierdzona opiniami użytkowników 
- w pkt 20a należy podać dane o precyzji dla WBC, RBC, HGB, HCT i PLT:
	
	

	20a
	
	
	

	21.
	Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek
	
	

	22.
	Automatyczne przyporządkowanie właściwego zakresu wartości referencyjnych (płeć, wiek) do wyniku pacjenta. Możliwość wyboru norm - min. 7
	
	

	23.
	Możliwość współpracy analizatora z komputerem (konieczność posiadania złącza RS232C)
	
	

	24.
	Wykonawca zapewni możliwość zakupu oryginalnych odczynników, krwi kontrolnej do codziennej kontroli na 3 poziomach (L, N, H) dla 24 parametrów wraz ze sprawdzianem międzynarodowym – zapewnienie przez oferenta możliwości włączenia aparatu do międzynarodowej kontroli porównawczej producenta
	
	

	25.
	Minimalna pamięć wewnętrzna 10 000 wyników w formie liczbowej i graficznej
	
	

	26.
	Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania min. 20 min. (analizator wyposażony w dołączony UPS)
	
	

	27.
	Instrukcja obsługi w języku polskim po podpisaniu umowy
	
	

	28.
	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym
	
	

	29.
	Bezpłatny serwis i przeglądy okresowe (wymiana części zużywalnych) w terminie ustalonym z Zamawiającym 
w okresie dzierżawy. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do przyjazdu do 24 godzin
	
	

	30.
	Czas stabilności odczynników po otwarciu – min. 3 miesiące
	
	

	31.
	Czas trwałości kontrolki po otwarciu – min. 14 dni
	
	

	32.
	Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i niebezpiecznych po podpisaniu umowy
	
	

	33.
	Oferowany aparat musi spełniać wymagania dyrektywy nowego podejścia IVD/98/79/EC i musi być oznakowany symbolem CE, a producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001/9002 dotyczące technologii produkcji danego aparatu i/lub odczynników.  Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające ww. wymogi do wglądu, na żądanie Zamawiającego, w trakcie trwania umowy.
	
	

	34.
	Oferent gwarantuje dostęp do nowych oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, części zamiennych do analizatora przez okres dzierżawy
	
	

	35.
	Wykonawca zapewni dodatkowe stanowisko komputerowe ( komputer z systemem operacyjnym umożliwiającym korzystanie z wszystkich funkcji domeny Active direktory, min. 2 porty COM, systemowa drukarka laserowa, monitor min. 21”, UPS) współpracujące dwukierunkowo z systemem Marcel – zakup licencji i podłączenie do sieci po stronie Wykonawcy
	
	

	36.
	Wykonawca zapewni analizator zastępczy, w pełni kompatybilny parametrowo oraz odczynnikowo 
z analizatorem głównym, rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r.
	
	


Odpowiedź „NIE” jest jednoznaczna z niespełnieniem wymaganych warunków i spowoduje odrzucenie oferty.

  Parametry  dodatkowe  -  oceniane
	Lp.
	Nazwa  parametru
	Spełnienie warunków
	Liczba punktów

	
	
	Tak
	Nie
	

	1.
	Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie aparatu (tzw. ShutDown) musi być procedurą nie wymagającą otwierania aparatu (jedynie podstawienie odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną)
	
	
	Tak - 3
Nie - 0

	2.
	Brak części zużywalnych podlegających okresowym wymianom (np. wężyków, zaworów, pompek itp.);
	
	
	Tak - 3

Nie - 0

	3.
	Osobny kanał do pomiaru hemoglobiny
	
	
	Tak - 3
Nie - 0

	4.
	Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników
	
	
	Tak - 3
Nie - 0


Razem max. liczba punktów do zdobycia wynosi 12 pkt w randze kryterium oceny ofert – 40%
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć poniższe dokumenty: 
1) Oświadczenie   stwierdzające   dopuszczenie  do  obrotu   na   terenie   Polski   oferowanych odczynników  oraz oferowanego do  dzierżawy  analizatora  – zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  prawa. Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć, że posiadane dokumenty będą do wglądu na każde wezwanie Zamawiającego.
2) Prospekty,  foldery w  języku  polskim oraz ulotki (katalogi) z danymi technicznymi dla oferowanego analizatora laboratoryjnego  potwierdzające  wymagane przez Zamawiającego parametry graniczne analizatora.

…………………………………………………………………….. 





……………….……………………………………………………

                         Miejscowość, data 








    Podpisy i pieczątki imienne osób












       
upoważnionych ze strony Wykonawcy
3

